Eclairage microscope

1) Eclairage Köhler cf schéma (commentaires : (qualité d’éclairement, réglage champ/ouverture, position de Pe du microscope…)

2)Etude de la résolution

Qualité d’imagerie du microscope – limite de résolution

Calcul des valeurs théoriques de résolution pour chaque configuration de mesure (calculs à faire pour =0,5µm), en indiquant si c’est l’œil ou la diffraction qui limite:

On donne les formules théoriques pour les différentes limites de résolution :

Limite de diffraction en éclairage incohérent : ⅆydiff, incoh=λ/2O​N

Limite de diffraction en éclairage cohérent : ⅆydiff, coh=λ/ON

Limite de résolution liée à l’œil : ⅆyoeil=2’/Pmic (rappel 1’=3.10-4rad)

| Objectif | Oculaire | Limite résolution œil (en µm) | Limite résolution diffraction en incohérent (en µm) | Limite résolution diffraction en cohérent (en µm) | Limite résolution en incohérent (œil ou diff) | Limite résolution en cohérent (en µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 ON 0,25 | 10x | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 (œil) | 2 (diff) |
|  | 20x | 0,8 | 1 | 2 | 1 (diff) | 2 (diff) |
| 20 ON=0,40 | 10x | 0.8 | 0.6 | 1.25 | 0.8(œil) | 1.25(diff) |
|  | 20x | 0.4 | 0.6 | 1.25 | 0.6 (diff) | 1.25(diff) |
| 40 ON=0,65 | 10x | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4(diff) | 0.8diff) |
|  | 20x | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4(diff) | 0.8(diff) |
| 100 ON=1,25 | 10 ou 20x | 0.15 0.08 | 0.2 | 0.4 | 0.2(diff) | 0.4(diff) |

Observation de différentes mires gravées sous 2 types d’éclairage

Objectif ×10 ; x20

Identifiez les différentes mires : celles que l’on arrive à résoudre et celles dont la période n’est plus visible (en ramenant toujours le motif observé au centre du champ, là où la résolution est la meilleure). On passera alors à l’oculaire ×20 pour voir si on peut aller plus loin dans ce cas.

Quel est l’intérêt d’augmenter le grossissement de l’oculaire ?

Avec l’objectif ×10, x20, quelle est la limite de résolution en éclairage cohérent ?

Ouvrez le diaphragme d’ouverture du condenseur (DO) pour passer en éclairage incohérent. Identifiez la mire résolue ayant le pas le plus petit

Comparaisons avec les limites théoriques (tableau).

| Objectif | Oculaire | Limite résolution expérimentale en incohérent | Limite théorique en incoh (en µm) | Limite résolution expérim. en éclairage cohérent | Limite théorique en cohérent (en µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesures avec les mires gravées |  |  |  |  |  |
| 10 ON 0,25 | 10x |  | 1,5 (œil) |  | 2 (diff) |
|  | 20x |  | 1 (diff) |  | 2 (diff) |
| 20 ON=0,40 | 10x |  |  |  |  |
|  | 20x |  |  |  |  |
| Mesures avec les diatomées |  |  |  |  |  |
| 100 ON=1,25 | 10 ou 20x |  |  |  |  |

Interprétation de la limite de résolution en éclairage cohérent

Le diamètre de la tache de diffraction (tache d’Airy) est fixé par l’ouverture de l’objectif du microscope. Ce diamètre permet d’évaluer la résolution du microscope lorsque celle-ci est limitée par la diffraction. Vous venez de mesurez le pas minimal d’une mire périodique que l’on peut résoudre avec le microscope. Cette période correspond à une fréquence spatiale maximale (en mm−1 ). Comme tout système optique d’imagerie, l’objectif de microscope, est un filtre spatial basse fréquence dont la fréquence spatiale de coupure est déterminée par son ouverture. Cette ouverture est fixée par la pupille (diaphragme d’ouverture) placé dans son plan focal image. Comme étudié en détail dans le TP d’optique de Fourier du même semestre, « Filtrage – Détramage », le plan focal image est aussi un le plan de Fourier et c’est dans ce plan que l’on observe les ordres diffractés par un objet périodique. Vous disposez d’un petit viseur de longue frontale (nommée lentille de Bertrand) que vous placerez dans le tube du microscope à la place de l’oculaire pour viser et faire la mise au point sur le plan de la pupille de l’objectif.

Observez les taches irisées dans le plan de la pupille pour les différentes mires avec l’objectif ×20, en commençant par la plus grande période. Déterminez ainsi la fréquence de coupure de l’objectif en éclairage cohérent et comparez à votre mesure précédente.

Expliquer par des schémas simples à quoi correspondent ces taches irisées ? Pourquoi leur distance à la tache centrale dépend-elle du grandissement de l’objectif et bien sûr du pas de la mire éclairée ? Pourquoi les taches sont-elles irisées du bleu vers le rouge

Schémas/ photos de principe sur l’observation dans le plan de la pupille Pu illustrant les 2 types d’éclairages (et la résolution ou non)

Observation de diatomées –

Utilisation de l’objectif x100, ON1.25

Quels paramètre sont modifiés ?

Commentaires :

3)- Mesures

Champ objet :

Principe de la mesure et réalisation

|  | Dia champ objet (en grad) et incertitude | Dia champ objet (en mm) et incertitude |
| --- | --- | --- |
| Realux Obj20- oc 20 |  |  |
| Olympus Obj40-oc10 |  |  |

Commentaire : quel diaphragme limite le champ dans l’instrument ?

Grandissement :

Principe de la mesure et réalisation

|  | Nb grad rétic objet | Nb grad rétic image +incertitude | Grandissement objectif avec % incert. |
| --- | --- | --- | --- |
| Realux Obj20- oc20 |  |  |  |
| Olympus Obj40-oc10 |  |  |  |

Mesure de la focale de l’objectif de microscope

Retrouvez la relation entre le grandissement gy de l’objectif du microscope, sa focale f ′ obj et la distance F′ objA’. ;

f ′ obj = d / ( |gy rallonge -gy|)

Placez dans le tube de microscope, avant l’oculaire, une rallonge en laiton, et ajustez la mise au point. La longueur de cette rallonge est d = (30, 0 ± 0, 3) mm.

gy2

|  | Nb grad rétic objet | Nb grad rétic image +incertitude | Grandissement objectif avec % incert. |
| --- | --- | --- | --- |
| Realux Obj20- oc20 |  |  |  |
| Olympus Obj40-oc10 |  |  |  |

f ′ obj20 =

précision :

f ′ obj40 =

précision :

Sachant que la distance entre le plan d’appui de l’objectif et le plan du foyer objet de l’oculaire est H’Foc = 150 mm, vérifiez si les distances focales mesurées sont cohérentes. Enlevez la rallonge et réajustez la mise au point dans la configuration normale d’observation.

Ouverture numérique de l’objectif

A partir de la formule : ΦPS=2ON/Pmic

On peut démontrer cette formule en utilisant la relation d’aplanétisme (condition d’Abbe), dans le cas d’une image à l’infini, qui s’écrit : nysinα=n'h'θ' où y et θ' sont les tailles de l’objet et de l’image, α le demi-angle d’ouverture objet et h' le rayon de la pupille de sortie.

Principe de la mesure et réalisations :

| Microscope | ON inscrite | Mesure directe ON avec grad DO | Nombre de grad mesurées avec réticule oculaire du viseur annexe (avec incertitude) | Diamètre PS (calculée avec gy=2,4) avec incertitude | Puissance microscope avec incertitude | ON calculée avec dia PS avec incertitude* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realux Obj20-oc20 | 0,40 | xxxxxxx |  |  |  |  |
| Olympus Obj40-Oc10 | 0,65 |  |  |  |  |  |

*Donner les paramètres mesurés dont l’incertitude est prise en compte pour calculer l’incertitude sur l’ouverture numérique